ЗАПРОС КОТИРОВОК № 9-к

«поставка дефибриллятора серии PRIMEDIC Defi-B (или его эквивалент) для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г.Фрязино»»

г.Фрязино									Дата 09 апреля 2007г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7,

тел. 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

E-mail: kazarinova@fryazino.net

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования.

- Наименование и объем поставляемых товаров:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор серии PRIMEDIC Defi-B (или его эквивалент) | 1 шт. |

Технические характеристики:

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Портативный дефибриллятор предназначен для работы в отделениях реанимации, интенсивной терапии, в чрезвычайных ситуациях. |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Режим работы | Ручной асинхронный |
|  | Тестирование | самотестирования с анализом ошибок настроек |
|  | Индикация | индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |
|  | Форма импульса | Монофазный демпфированный синусоидальный |
|  | Уровни энергии | 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж |
|  | Время набора заряда до 160 Дж до 360 Дж | Не более 4,1 сек Не более 7,6 сек |
|  | Разрядка конденсатора | Внутренняя предохраняющая через 15 сек |
|  | Электроды для взрослых | Наружные разрядные круглой формы с диаметром не более 8 см |
|  | Электроды для детей | Встроенные с диаметром не более 4,5 см |
|  | Клавиатура | Сенсорная, с пошаговой нумерацией действий |
|  | Количество разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе | Не менее 45 (10 резервных разрядов после сигнала «battery Low») |
|  | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |
|  | Гель электродный | Наличие |
| 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |

Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца».

- Срок поставки: до 31.12.2007г., в течение 20 календарных дней после получения 30% аванса.

- Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 80000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,               г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

- Срок подачи котировочных заявок: до 13:00 часов (по Московскому времени) 16 апреля  2007г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

КПП ________________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся оказать поставить следующие товары в соответствии запросом котировок:

| № | Наименование | Количество | Цена за шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 шт. |  |  |

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Портативный дефибриллятор предназначен для работы в отделениях реанимации, интенсивной терапии, в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Режим работы | Ручной асинхронный |  |  |
|  | Тестирование | самотестирования с анализом ошибок настроек |  |  |
|  | Индикация | индикации состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |  |  |
|  | Форма импульса | Монофазный демпфированный синусоидальный |  |  |
|  | Уровни энергии | 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж |  |  |
|  | Время набора заряда до 160 Дж до 360 Дж | Не более 4,1 сек Не более 7,6 сек |  |  |
|  | Разрядка конденсатора | Внутренняя предохраняющая через 15 сек |  |  |
|  | Электроды для взрослых | Наружные разрядные круглой формы с диаметром не более 8 см |  |  |
|  | Электроды для детей | Встроенные с диаметром не более 4,5 см |  |  |
|  | Клавиатура | Сенсорная, с пошаговой нумерацией действий |  |  |
|  | Количество разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе | Не менее 45 (10 резервных разрядов после сигнала «battery Low») |  |  |
|  | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |  |  |
|  | Гель электродный | Наличие |  |  |
| 3. | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки:_________________________________________________.

- Стоимость поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.